## 流量积算仪检定记录的填写 (2)
流量积算仪检定记录
CLJL-30-48
受检单位 |  |  |  | 型号规格
制造厂 |  |  |  | 准确度等级
出厂编号
一.数据记录
测量介质
配套仪表情况 1
2
3
二.检定记录
1.外观及功能检查：
2.瞬时流量：
流量信号 | 补偿信号1 | 补偿信号2 |  | 密度 | 标准值 | 仪表显示值 | 误差
（ △P ） | （ Mpa ) | （ ℃ ） |  | （㎏/m3） | （ T/h ） | （ T/h ） | （ % ）
3.累计流量
输入信号 | 积算时间 | 积算标准值 |  | 仪表显示值（ T/h ） |  |  | 误差
（ T/h ） | （ s ） | （ T/h ） |  | 初始值 | 终止值 | 差值 | （ % ）
4.补偿参数显示值
输入信号( mA ) |  |  | 4mA | 8mA | 12mA | 16mA | 20mA
第一通道 | 理论计算值
| 实测值 | 1
2
最大误差
第一通道 | 理论计算值
| 实测值 | 1
2
最大误差
5.小信号切除：切除点
6.电源变化影响：
7.绝缘电阻
输入端子-外壳 |  |  |  | 输出端子-外壳
电源端子-外壳
检定结果判定：
检定员： |  |  | 核验员： |  | 检定日期：2013年3月5号

## 流量积算仪检定记录的填写 (hidden)
流量积算仪检定记录
受检单位 | 饱和蒸汽流量 |  |  | 型号规格
制造厂 | 唐山 |  |  | 准确度等级 |  | 0.5
出厂编号 | 04-04
一.数据记录
测量介质 | 饱和蒸汽压力补偿
配套仪表情况 1 |  | 孔板
2 |  | 差压变送器 0～35kPa
3 |  | 压力变送器 0～1.5MPa
二.检定记录
1.外观及功能检查： |  | 正常
2.瞬时流量：
流量信号 | 补偿信号1 | 补偿信号2 |  | 密度 | 标准值 | 仪表显示值 | 误差
（ △P ） | （ Mpa ) | （ ℃ ） |  | （㎏/m3） | （ T/h ） | （ T/h ） | （ % ）
0 | 1.5 | 0 |  | 8.088 | 0.00 | 0.00 | 0.00%
[6 empty] | 0.00 | 0.00%
0.00875 |  |  |  |  | 49.99 | 50.04 | 0.05%
[6 empty] | 50.04 | 0.05%
0.01750 |  |  |  |  | 70.70 | 70.76 | 0.06%
[6 empty] | 70.75 | 0.05%
0.02625 |  |  |  |  | 86.59 | 86.70 | 0.11%
[6 empty] | 86.72 | 0.13%
0.03500 | 1.5 | 0 |  | 8.088 | 100.00 | 99.98 | -0.02%
|  | 0 |  |  | 100.00 | 99.99 | -0.01%
3.累计流量
输入信号 | 积算时间 | 积算标准值 |  | 仪表显示值（ T/h ） |  |  | 误差
（ T/h ） | （ s ） | （ T/h ） |  | 初始值 | 终止值 | 差值 | （ % ）
49.99 | 600 | 8.3317 |  | 0.00000 | 8.3427 | 8.3427 | 0.13%
70.70 | 600 | 11.7833 |  | 0.00000 | 11.8066 | 11.8066 | 0.2%
4.补偿参数显示值
输入信号( mA ) |  |  | 4mA | 8mA | 12mA | 16mA | 20mA
第一通道 | 理论计算值 |  | 0.000 | 0.375 | 0.750 | 1.125 | 1.500
| 实测值 | 1 | 0.000 | 0.372 | 0.748 | 1.124 | 1.498
|  | 2 | 0.000 | 0.372 | 0.749 | 1.123 | 1.498
| 最大误差 |  | 0% | 0.2% | 0.13% | 0.13% | 0.13%
第一通道 | 理论计算值
| 实测值 | 1
2
最大误差
5.小信号切除：切除点 |  | 0%
6.电源变化影响： |  | 无影响
7.绝缘电阻
输入端子-外壳 |  | ≥20MΩ |  | 输出端子-外壳 |  | ≥20MΩ
电源端子-外壳 |  | ≥20MΩ
检定结果判定： |  | 合格
检定员： | 刘良军 |  | 核验员： | 岳海军 | 检定日期：2013年3月5号 | 2013-03-05

## 监视测量巡查记录表 (hidden)
监视测量巡查记录表
JL00-7.6-03
被检查分厂 |  |  | 巡查时间
序号 | 检查内容 | 检查记录 |  | 备注
分厂负责人： |  | 检查人: